小型全自动催化评价装置 项目采购文件

- 浙江亚通焊材有限公司就 浙江微通催化新材料有限公司 （采购单位）“小型全自动催化评价装置” 项目进行询比采购，欢迎国内有意向供应商前来报价。

- 一、采购编号：YTFZB-2024-1022

- 二、采购内容及要求：

- 1、采购内容：小型全自动催化评价装置（1台气-液-固相评价装置）及配套设备和软件、系统工程等。包括整套设备的采购、制造、运输和安装调试、技术支持和服务、人员培训等。

2、用途：气-液-固相条件下催化剂及反应工艺条件的各类评价和寿命考察等。

3、设备性能及技术要求：

| 设备名称 | 设备性能及技术要求 |
| --- | --- |
| 小型全自动催化评价装置 | 1、液路控制单元 ★1.1、配备进样泵；流量范围：0.001-3.000mL/min；流量设定精度：0.001mL/min；最高工作压力：10MPa 1.2、触液材质：高强玻璃、哈氏合金 1.3、流量准确度：±1%；流量重复性：RSD≤0.3% ▲1.4、采用高压三通切换阀实现双管路无脉冲交替连续供液。 2、气路控制单元 ★2.1、气路数量：配备至少2个高精度气体质量流量计(MFC)，压力：10MPa；气体流速：5-100sccm 2.2、气体控制准确度：±1% F.S；重复精度：≤0.2% F.S ▲2.3、校正性：质量流量气体可根据实际使用气体进行转换因子校正 3、反应合成单元 ★3.1、反应器：催化剂装料量1～10mL（典型值2mL）；内径≤10mm；长度≥185mm，恒温区≥120mm，压力≤10MPa，配备测温热电偶，实时测量反应器温度 3.2、反应器柱管配备3mL、5mL、10mL等规格可供更换。 3.3、液时空速0.4～10h-1，气体空速500～20000h-1； ▲3.4、微混合器：气-液-固反应器需配备微通道气液混合器 3.5、加热炉：可开启式，外壁拔插式热电偶，检测控制管壁温度； 3.6、预热器：可将进料气体和液体预先加热； 3.7、预热器与反应器温度：室温-800℃，恒温段±1℃，温度控制精度：±0.1℃ 4、气液分离单元 ★4.1、配备高压气液分离器，气液分离器耐压：≤10MPa ▲4.2、具有高压下连续气液分离功能，检测液体体积精度：±1%，预留冷凝接口，方便降温，尽可能降低死体积。 4.3、液面控制范围：10-95%；液面检测方式：电容式液位传感器 ▲4.4、实现高压、反应过程无中断气液分离（非间歇切换分离模式） 5、背压控制单元 ★5.1、配备背压阀，反应压力控制：≤10MPa，压力控制精度：±0.25% F.S. ▲5.2、背压阀可通过控制软件自动控压，背压阀响应时间：≤3S 6、减压控制单元 ★6.1、配备气源减压阀，最大输入压力：6000psi（满足气源要求）；输出压力：0-1500psi（满足气源要求），压力控制精度：±0.25% F.S. ▲6.2、采用自动减压阀，可与催化剂评价装置系统管理软件联机，与设备内置的全自动背压阀联合控制，实现系统自动压力管理，3秒内快速校准，0-1500psi压力范围自动调节输出压力。 7、软件控制单元 ★7.1、软件能通过时间来设定液速、气速、温度、压力的自动升降调节，自运行平衡。 ★7.2、软件具备图形可视化操作模式,可实时显示反应过程中的液速、气速、温度、压力和气液分离液面位置等参数。 7.3、以工艺方法为单元，存储大量实验基础数据。 7.4、记录整个工艺过程实验轨迹，包括参数设置、修改，过程数据追溯等实验开发全过程进行记录管理，为方法开发工艺开发者提供帮助。 8、高压氢气发生器单元 ★8.1、氢气纯度：99.999%，氢气流量：0-1L/min，输出压力：0-7MPa。（输出压力可调） 8.2、配备压力安全保护措施，确保高压氢气发生器运行安全 ▲8.3、具备干燥剂寿命提醒、水位过低提醒；内置高灵敏度氢气传感器，当出现设备漏气时，发出声音报警，同时在软件操作界面中明显提示设备漏气。 9、在线取样单元 ▲9.1、气-液-固催化反应器出液口搭配自动在线样品采集器 9.2、自动检测有无样品瓶，无需人工操作 9.3、内置自动清洗单元，避免样品交叉污染 9.4、取样器可设定取样量、取样间隔时间等参数 10、其他配置 ★10.1、气-液-固型催化装置触液主体采用哈氏合金材质 10.2、出口：预留在线气相色谱六通阀保温接口，可与多种分析仪器（GC、MS、IR等）联动，在线/离线采样等； ★10.3、配有过压、超温、误操作保护等安全性设计，可以通过系统硬件、PLC、PC实现多层次，多方面的相互联动的安全保护措施，集成高灵敏气体报警探头；超压、超温报警及连锁保护；误操作保护；停电、停气处理；24小时无人值守；高稳定电气控制； 10.3、质量流量气体转换因子校正、床层温差校正 10.4、10KVA UPS不间断稳压电源1套（续航1小时） 10.5、耗材配置：常用维修工具1套，常用管阀件1套 10.6、一台电脑，配备正版系统以及所有正版的配套软件（如数据库软件、数据处理软件） |

4、售后服务

（1）在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

（2）安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

（3）仪器在安装、调试通过后提供不少于壹年的免费保修期；

（4）要求成交仪器生产厂家在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体系认证，并提供认证证书。

- （5）售后服务由设备生产厂家或其设立的售后服务机构提供，提供上述售后服务机构的质保期和售后服务承诺书。

- 5、交货期：合同签订后70个日历天内(包括安装)。

- 6、最高报价限价： 45 万元人民币。

- 7、付款条件：签订商务合同后预先支付30%货款；发货前支付30%货款，同时开具全额增值税发票；安装调试合格后支付30%货款；货款总额10％作为质保金，待质保期到期后如无质量异议，一次性支付完毕。

- 三、供应商应具备的条件：

- 1、中华人民共和国境内注册的企业法人。

- 2、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

- 3、其他要求

（1）同一品牌代理商和设备制造商不得同时参加项目报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价。否则均按无效报价处理。

（2）不接受联合体报价。

- 四、供应商所需提交的材料：

- 1、企业法人营业执照副本等证明文件的复印件并加盖单位公章；

- 2、设备技术方案（见附件1）；

- 3、技术响应一览表（见附件2）；

- 4、技术规格偏离表（见附件3）；

- 5、报价函（见附件4）；

- 6、评分标准所需的其他证明材料。

五、评审办法：综合评分法。具体评分标准如下：

| 1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信技术标： 40 分 商务标： 60 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 资信技术标评分标准 （0-40） | 业绩 （0-5分） | 报价人自 2022年 7 月 1 日（以合同签订日期为准）完成过类似项目一个的得0.5分，每增加1个得0.5分，最高得5分。 【证明材料：合同复印件】。 |
|  |  | 设备技术性能指标响应程度（0-30分） | 报价产品全部满足采购文件明确的功能、性能和技术指标要求，得30分；带“★”指标为必须满足，若不满足，取消参与评审资格；带“▲”允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）的，每项扣6分，未带“▲”允许偏离的功能、性能和技术指标要求（负偏离）的，每项扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 售后及服务承诺 （0-5分） | 报价人配件提供、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、及时性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，质保期内外的后续技术支持和维护能力情况等，横向比较，优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得0-1分。 |
| 3 | 商务标评分标准 （0-60） | 评标基准价 | 以各有效报价的二次平均价为基准价。 |
|  |  | 报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（报价人报价－评标基准价）/评标基准价 |
|  |  | 商务报价 （20-60分） | 计分办法：报价人的报价与评标基准价相等的得60分，偏差率每高于1%扣 2分，低于1%扣1分。不足1%的，采用插入法，得分保留小数点后两位，最高分60分，最低分20分。 |

注：评审基准价算法：二次平均法

——评分范围：通过符合性审查的所有报价文件进入评分范围。

——一次平均值：进入评分范围的报价的算术平均值为一次平均值（报价在7个及以上时，去除一个最高价和一个最低价；报价在9个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。

——评审基准价：一次平均值与进入评分范围的报价中的最低报价的算术平均值为评审基准价。

- 六、响应文件的递交：截止时间为 2024年11月28 日11时 ，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司采购办公室。邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室。

- 八、联系方式

- 1、采购单位：浙江微通催化新材料有限公司

- 联系人：鞠景喜   	    联系电话：13732258976

- 2、组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

联系人：叶先生           联系电话：0571-88965321,13867428091

邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号

- 3、监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

- 联系人：何聪          联系电话：0571-88965322

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2024年11月21 日

附件1：设备技术方案

1、报价方案图纸、产品详细技术规格书及本采购文件中规定的其它必须提供的文件及资料；

2、产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述；

3、产品制造、安装、验收标准；

4、产品使用手册及安全操作规程；

5、产品的技术服务和售后服务的内容和措施。

附件2：技术响应一览表

技术响应一览表

项目名称：小型催化评价装置

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 响应情况和页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型全自动催化评价装置 | 1、液路控制单元 ★1.1、配备进样泵；流量范围：0.001-3.000mL/min；流量设定精度：0.001mL/min；最高工作压力：10MPa 1.2、触液材质：高强玻璃、哈氏合金 1.3、流量准确度：±1%；流量重复性：RSD≤0.3% ▲1.4、采用高压三通切换阀实现双管路无脉冲交替连续供液。 |  |  |
|  |  | 2、气路控制单元 ★2.1、气路数量：配备至少2个高精度气体质量流量计(MFC)，压力：10MPa；气体流速：5-100sccm 2.2、气体控制准确度：±1% F.S；重复精度：≤0.2% F.S ▲2.3、校正性：质量流量气体可根据实际使用气体进行转换因子校正 |  |  |
|  |  | 3、反应合成单元 ★3.1、反应器：催化剂装料量1～10mL（典型值2mL）；内径≤10mm；长度≥185mm，恒温区≥120mm，压力≤10MPa，配备测温热电偶，实时测量反应器温度 3.2、反应器柱管配备3mL、5mL、10mL等规格可供更换。 3.3、液时空速0.4～10h-1，气体空速500～20000h-1； ▲3.4、微混合器：气-液-固反应器需配备微通道气液混合器 3.5、加热炉：可开启式，外壁拔插式热电偶，检测控制管壁温度； 3.6、预热器：可将进料气体和液体预先加热； 3.7、预热器与反应器温度：室温-800℃，恒温段±1℃，温度控制精度：±0.1℃ |  |  |
|  |  | 4、气液分离单元 ★4.1、配备高压气液分离器，气液分离器耐压：≤10MPa ▲4.2、具有高压下连续气液分离功能，检测液体体积精度：±1%，预留冷凝接口，方便降温，尽可能降低死体积。 4.3、液面控制范围：10-95%；液面检测方式：电容式液位传感器 ▲4.4、实现高压、反应过程无中断气液分离（非间歇切换分离模式） |  |  |
|  |  | 5、背压控制单元 ★5.1、配备背压阀，反应压力控制：≤10MPa，压力控制精度：±0.1MPa ▲5.2、背压阀可通过控制软件自动控压，背压阀响应时间：≤3S |  |  |
|  |  | 6、减压控制单元 ★6.1、配备气源减压阀，最大输入压力：6000psi（满足气源要求）；输出压力：0-1500psi（满足气源要求），压力控制精度：±0.1MPa ▲6.2、采用自动减压阀，可与催化剂评价装置系统管理软件联机，与设备内置的全自动背压阀联合控制，实现系统自动压力管理，3秒内快速校准，0-1500psi压力范围自动调节输出压力。 |  |  |
|  |  | 7、软件控制单元 ★7.1、软件能通过时间来设定液速、气速、温度、压力的自动升降调节，自运行平衡。 ★7.2、软件具备图形可视化操作模式,可实时显示反应过程中的液速、气速、温度、压力和气液分离液面位置等参数。 7.3、以工艺方法为单元，存储大量实验基础数据。 7.4、记录整个工艺过程实验轨迹，包括参数设置、修改，过程数据追溯等实验开发全过程进行记录管理，为方法开发工艺开发者提供帮助。 |  |  |
|  |  | 8、高压氢气发生器单元 ★8.1、氢气纯度：99.999%，氢气流量：0-1L/min，输出压力：0-7MPa。（输出压力可调） 8.2、配备压力安全保护措施，确保高压氢气发生器运行安全 ▲8.3、具备干燥剂寿命提醒、水位过低提醒；内置高灵敏度氢气传感器，当出现设备漏气时，发出声音报警，同时在软件操作界面中明显提示设备漏气。 |  |  |
|  |  | 9、在线取样单元 ▲9.1、气-液-固催化反应器出液口搭配自动在线样品采集器 9.2、自动检测有无样品瓶，无需人工操作 9.3、内置自动清洗单元，避免样品交叉污染 9.4、取样器可设定取样量、取样间隔时间等参数 |  |  |
|  |  | 10、其他配置 ★10.1、气-液-固型催化装置触液主体采用哈氏合金材质 10.2、出口：预留在线气相色谱六通阀保温接口，可与多种分析仪器（GC、MS、IR等）联动，在线/离线采样等； ★10.3、配有过压、超温、误操作保护等安全性设计，可以通过系统硬件、PLC、PC实现多层次，多方面的相互联动的安全保护措施，集成高灵敏气体报警探头；超压、超温报警及连锁保护；误操作保护；停电、停气处理；24小时无人值守；高稳定电气控制； 10.3、质量流量气体转换因子校正、床层温差校正 10.4、10KVA UPS不间断稳压电源1套（续航1小时） 10.5、耗材配置：常用维修工具1套，常用管阀件1套 10.6、一台电脑，配备正版系统以及所有正版的配套软件（如数据库软件、数据处理软件） |  |  |

注：本表技术要求内容按采购文件中“二、采购内容及要求中的3、设备性能及技术要求”，由报价单位整理，并将响应情况和对应页码填写完整。

报价单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

- 附件3：技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：小型全自动催化评价装置

| 序号 | 货物名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的产品与采购文件规定的规格有负偏离的，应在此表中说明。没有说明的，将被认为完全满足采购文件的规定。

报价单位（盖章）：            法定代表或授权代表（签字）：

年       月       日

- 附件4：报价函

报 价 函

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室：

1. 我方已全面阅读和研究了 小型全自动催化评价装置项目 采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 小型全自动催化评价装置项目 全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺，关键备品备件（易损易耗件）供货及维修费用，    年内不高于《关键备品备件（易损易耗件）价格明细及维修价格收费标准》收费。

（4）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在采购文件规定的有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（5）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                              。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

附件5：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人       （姓名）系           （报价单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 小型全自动催化评价装置项目 （项目名称）的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

报价单位：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字）

身份证号码：

委托代理人：            （签字） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

附件6：拟签订的合同文本

___________设备购置合同

合同编号：                                   日期：     年  月  日

签订地点：浙江遂昌

甲方（需方）：浙江微通催化新材料有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ¥ （大写： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

付款方式：签订商务合同后预先支付30%货款；发货前支付30%货款，同时开具全额增值税发票；安装调试合格后支付30%货款；货款总额10％作为质保金，待质保期到期后如无质量异议，一次性支付完毕。

交货时间：合同签订后    日历天（包括安装），自   年 月  日至   年 月 日。

交货地点：浙江省遂昌县工业园区龙板山区块浙江微通催化新材料有限公司。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起    个月，保质期内由供方负责免费维修保养，终身维护。

2. 按国家及行业标准规范、技术协议（见附件）的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由供方负全责，需方不派代表参加监造和检验。

2. 需方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款要求验收，验收不合格退货处理；

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 供方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由供方自行组织安装、调试。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因供方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，供方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因供方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，需方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，供方除退还需方已支付给供方所有款项外，还应承担给需方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视供方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因供方质量问题发生的相关整改费用由供方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由供方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给需方造成的损失。

3.4 其他属于供方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订地杭州市人民法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十、廉政条款

供需双方在合同洽谈、签订及履约过程中不得发生行贿受贿等违法违规行为。需方工作人员不得接受客户钱财，不得以权谋私、吃拿卡要。需方廉政监督电话：0578-8181678，占先生

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：鞠景喜，联系电话：13732258976，联系地址：浙江省遂昌县工业园区龙板山区块浙江微通催化新材料有限公司，邮编：323316。甲方（同意√不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13732258976，传真：/，电子邮箱：jjx@pgmcatalyst.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号，邮编：××××××。乙方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，传真：×××-××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，供需双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，供方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，需方执  贰  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 需方（章）：浙江微通催化新材料有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：浙江省遂昌县工业园区龙板山区块 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：0578-8146999 | 电话： |
| 开户银行：中国建设银行遂昌县支行营业部 | 开户银行： |
| 帐号：33050169752709000888 | 帐号： |
| 税号：91331123MA28J6LK5F | 税号： |
| 邮政编码：323316 | 邮政编码： |

合同附件： 技术协议（包括供货及服务范围、技术参数及性能描述、现场服务及管理要求、质量相关承诺、售后服务要求等）